В настройках VISA указывается порт, baud rate = 9600, data bits = 8, parity = None, stop bits = 1, flow control = None.

Устройство может как принимать сигналы с компьютера, так и выдавать данные.
Имеется следующий набор команд управления:

A – считать текущие данные
C – кнопка перевода С/F
E – Rec button (только для Center 309)
H – Hold button
K – Запрос номера модели (возвращает значения 304 или 309)
M – Кнопка max/min
N – Отмена max/min
R – Кнопка Rel
T – Кнопка T1-T2 (разность температур)

0 байт — стартовый байт со значением 02, 00 — прибор выключен

1 байт — может быть разным, например 80, в представлении битов 80 = 10000000. Каждый бит несет информацию о текущем режиме прибора. Для исследования разбиения на 8 битов я использовал приборы Number to boolean array.

Лучше сделать в виде таблички
bit7	bit6	bit5	bit4	Bit3	bit2	bit1	bit0
C/F	Low Bat	Hold	REL	T1-T2	MAX/MIN		Recording

0: 1 – Rec режим включен, 0 – выключен (только для Center-309)
1,2:
- 00 – нормальный режим (не max/min)
- 10 – режим max
- 01 – режим min
- 11 – режим max-min усреднение
3:
1 – режим T1-T2, 0 – выключен
4:
1 – режим Rel, 0 – выключен
5:
1 – режиме Hold, 0 – выключен
6:
1 – низкий уровень заряда батареи, 0 – с батареей все в порядке
7:
1 – измерения проводятся в градусах Цельсия, 0 – в градусах Фаренгейта

Поскольку нам нужны только измерения текущей температуры, мы проверяем лишь уровень заряда батареи, и что измерения проходят в нужных нам величинах. Если нет – меняем при помощи активной команды.

2 байт
0:
1 – память заполнена, 0 – память не переполнена (только для Center-309)
1...6 = 0
7
1 – включен режим автоматического выключения питания при простое

3-6 байты соответствуют указанному ниже только при комнатной температуре, при превышении температуры порядка 300 С, 01 становится двойкой, но при этом выдает напряжение. Поэтому я посчитал более разумным проверять значение байтов, соответствующих температуре.

3 байт
- 01 – термопара Т1 подключена к разъему
- 02 – термопара Т1 не подключена

4 байт
- 01 – термопара Т2 подключена к разъему
- 02 – термопара Т2 не подключена

5 байт
- 01 – термопара Т3 подключена к разъему
- 02 – термопара Т3 не подключена

6 байт
- 01 – термопара Т4 подключена к разъему
- 02 – термопара Т4 не подключена

Идеи:
- Считываем режим и устанавливаем самый простой вид измерений